## Bilan
VALIDATION D'UNE METHODE DE DOSAGE INDIRECTE D'UN ANALYTE DANS UNE FORME PHARMACEUTIQUE
| les cases bleues sont à compléter | [6 empty] | Date début
| les cases vertes sont préremplies mais peuvent etre modifiées | [6 empty] | Date fin | 2025-11-18
| les cases oranges sont des listes déroulantes | [6 empty] | Doc Qual. | IP15XXX
3.2 | un résultat vert est un résultat conforme d'un point de vue statistique | [6 empty] | Excel V. | 1.0
3.2 | un résultat jaune est un résultat suspect
3.2 | un résultat rouge est un résultat aberrant
Range | [5 empty] | Sensibilité
Domaine d'étude |  | [ |  |  | ] | Ecart en concentration minimal | 0.016046
Linéarité / Linearity | [5 empty] | LOD - LOQ
Matrix effect |  |  | spécifique |  |  | LOD | #DIV/0! | mg/L
Biais |  |  | pas de biais |  |  | LOQ retenue | #DIV/0! | mg/L
Système de référence retenu |  |  | étalon 100% |  |  | Recovery LOQ | #DIV/0!
R > 0,998 |  |  | 0.99813 |  |  | RSD% LOQ | #DIV/0!
Justesse / Accuracy | [5 empty] | Fidélité / Precision
Mean Recovery |  |  | 102.6% |  |  | RSDr % | 0.1155% | 0.1472% | RSDr95%
IC 95% |  | [ | 101.3% | 103.8% | ] | RSDR % | 0.4614% | 0.5878% | RSDfi95%
éthanol
Robustness
Stability
Durée de vie estimée
Stabilité vérifiée
Stress degradation
Commentaire
Conclusion
Méthode Validée : |  | oui | non |  | Visa : |  |  | Date :
x

## matériel
Préparation du dosage du BDDE Résiduel dans les fils de HA
Référence de la série analytique :
Equipements / ECME :
| N° ID | Date de validité
Balance Classe A
Système chromatographique
Colonne
Pipettes
Bain thermostaté
Producteur d'eau MilliQ
Réactifs / Produits chimiques :
| N° de lot | Date de validité
Acétonitrile LC-MS
Acide trifluoroacétique
1,4-Butanediol diglycidyl éther (BDDE) | Lot : Pureté :
Diglycidyl ether of neo-Pentyl glycol 95% (NPGDE)
N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium (DTC)
Préparation des standards :
1) Préparation des standards de BDDE
Date de préparation :
Durée de validité :
Date de validité :
2) Préparation de la solution d'Etalon Interne
Date de préparation :
Durée de validité :
Date de validité :
Référence de la série analytique :
Préparation des échantillons :
Préparation de la solution de dérivatisation : | 740 mg ≤ m DTC ≤ 760 mg | pour 25 mL
Durée de validité : Le jour de préparation

## linéarité
linearity study
standard calibration (API) | [5 empty] | standard calibration (API + matrix)
level | serie | X | Y |  |  | level | serie | X | Y
80% | 1 | 0.24163 | 0.93308 |  |  | 80% | 1 | 0.24163 | 0.95196
| 2 | 0.23965 | 0.90948 |  |  |  | 2 | 0.23965 | 1.0073
| 3 | 0.24384 | 0.92965 |  |  |  | 3 | 0.24384 | 0.98671
90% | 1 | 0.26916 | 1.0488 |  |  | 90% | 1 | 0.26916 | 1.0588
| 2 | 0.26957 | 1.0212 |  |  |  | 2 | 0.26957 | 1.0416
| 3 | 0.27175 | 1.0366 |  |  |  | 3 | 0.27175 | 1.0722 | Y-2 | Y-3 | Y-4 | Y-5 | Y-6
100% | 1 | 0.29378 | 1.1426 |  |  | 100% | 1 | 0.29378 | 1.1562 | 1.1513 | 1.1539 | 1.1537 | 1.1535 | 1.1528
| 2 | 0.29776 | 1.1388 |  |  |  | 2 | 0.29776 | 1.1587 | 1.1599 | 1.1577 | 1.1609 | 1.1572 | 1.1592
| 3 | 0.32486 | 1.2454 |  |  |  | 3 | 0.32486 | 1.2724 | 1.2722 | 1.2729 | 1.272 | 1.2717 | 1.2702
110% | 1 | 0.32154 | 1.2534 |  |  | 110% | 1 | 0.32154 | 1.2682
| 2 | 0.32378 | 1.2341 |  |  |  | 2 | 0.32378 | 1.2658
| 3 | 0.34826 | 1.3327 |  |  |  | 3 | 0.34826 | 1.3541
120% | 1 | 0.36032 | 1.3919 |  |  | 120% | 1 | 0.36032 | 1.4247
| 2 | 0.36425 | 1.3991 |  |  |  | 2 | 0.36425 | 1.4218
| 3 | 0.36076 | 1.3746 |  |  |  | 3 | 0.36076 | 1.4203
change of variables
standard calibration (API) | [5 empty] | standard calibration (API + matrix)
level | serie | mean X | Y' | S² |  | level | serie | mean X | Y' | S²
80% | 1 | 0.24171 | 0.93338 | 6.971e-05 |  | 80% | 1 | 0.24171 | 0.95227 | 0.0010237
| 2 | 0.24171 | 0.91728 |  |  |  | 2 | 0.24171 | 1.0159
| 3 | 0.24171 | 0.92152 |  |  |  | 3 | 0.24171 | 0.97808
90% | 1 | 0.27016 | 1.0527 | 0.00023189 |  | 90% | 1 | 0.27016 | 1.0627 | 0.00014139
| 2 | 0.27016 | 1.0235 |  |  |  | 2 | 0.27016 | 1.0439
| 3 | 0.27016 | 1.0306 |  |  |  | 3 | 0.27016 | 1.0659 |  | Y'-2 | Y'-3 | Y'-4 | Y'-5 | Y'-6
100% | 1 | 0.30547 | 1.188 | 0.00011454 |  | 100% | 1 | 0.30547 | 1.2022 | 4.6451e-05 | 1.1971 | 1.1998 | 1.1996 | 1.1994 | 1.1986
| 2 | 0.30547 | 1.1682 |  |  |  | 2 | 0.30547 | 1.1887 |  | 1.1899 | 1.1876 | 1.191 | 1.1871 | 1.1892
| 3 | 0.30547 | 1.171 |  |  |  | 3 | 0.30547 | 1.1964 |  | 1.1963 | 1.197 | 1.1961 | 1.1958 | 1.1943
110% | 1 | 0.33119 | 1.291 | 0.00023391 |  | 110% | 1 | 0.33119 | 1.3063 | 8.7481e-05
| 2 | 0.33119 | 1.2623 |  |  |  | 2 | 0.33119 | 1.2948
| 3 | 0.33119 | 1.2674 |  |  |  | 3 | 0.33119 | 1.2877
120% | 1 | 0.36178 | 1.3975 | 9.1877e-05 |  | 120% | 1 | 0.36178 | 1.4304 | 8.5996e-05
| 2 | 0.36178 | 1.3897 |  |  |  | 2 | 0.36178 | 1.4122
| 3 | 0.36178 | 1.3785 |  |  |  | 3 | 0.36178 | 1.4243
linest API | [5 empty] | linest API + matrix
slope b1 | 3.876 | -0.01129 | intercept a1 |  |  | slope b1 | 3.7155 | 0.068457 | intercept a1
SD b1 | 0.06592 | 0.020109 | SD a1 |  |  | SD b1 | 0.11423 | 0.034847 | SD a1
R² | 0.99625 | 0.010884 | SD y/x |  |  | R² | 0.98786 | 0.01886 | SD y/x
Frég | 3457.2762 | 13 | dof |  |  | Frég | 1057.9744 | 13 | dof
SCEreg | 0.40954 | 0.0015399 | SCEy/x |  |  | SCEreg | 0.37633 | 0.0046242 | SCEy/x
[10 empty] | IC- | IC+
[10 empty] | 0.92189 | 1.0112
[10 empty] | 0.92189 | 1.0112
[10 empty] | 0.92189 | 1.0112
[10 empty] | 1.0294 | 1.115
[10 empty] | 1.0294 | 1.115
[10 empty] | 1.0294 | 1.115
[10 empty] | 1.1613 | 1.2455
[10 empty] | 1.1613 | 1.2455
[10 empty] | 1.1613 | 1.2455
[10 empty] | 1.2563 | 1.3417
[10 empty] | 1.2563 | 1.3417
[10 empty] | 1.2563 | 1.3417
[10 empty] | 1.3681 | 1.4572
[10 empty] | 1.3681 | 1.4572
[10 empty] | 1.3681 | 1.4572
critical analysis of data
Cochran
This test verify the homogenetity of variances
| étalon |  |  | C 5% | 0.68377 |  | forme reconstituée
| Cobs | 0.31527 |  | C 1% | 0.78853 |  | Cobs | 0.33447
Si Cobs < C5% , variances are homogenous
Si C5% < Cobs < C1%, variances are not homogenous. A outlier is probably present (Dixon test)
Si Cobs > C1%, heterogeneity of variances. Use un Dixon test to identify the outlier
ANOVA
Analisys of variances verify that linearity are free of outlier
if outlier is detetced, either calibration curve isn't appropriate (change model), or the range is too wide (reduce range study)
étalon
Identification |  |  |  | ANOVA
Origine | niveau | SS² | Ci | SCE | ddl | CM | Fobs | F5% | contribution
Total | 15 | 302.4992 | 20.1666 | 0.41108 | 14 | 0.029363 | x | x | 100%
Modèle | x | x | x | 0.4096 | 4 | 0.1024 | 690.1011 | 3.478 | 99.64%
Résiduel | x | x | x | 0.0014838 | 10 | 0.00014838 | x | x | 0.361%
niveau | 5 | 61.7286 | 20.5762 | 0.4096 | 4 | 0.1024 | 690.1011 | 3.478 | x
regression | x | x | x | 0.40954 | 1 | 0.40954 | 2760.026 | 4.9646 | 99.63%
linearité | x | x | x | 5.612e-05 | 3 | 1.8707e-05 | 0.12607 | 3.7083 | 0.01365%
forme reconstituée
Identification |  |  |  | ANOVA
Origine | level | SS² | Ci | SCE | ddl | CM | Fobs | F5% | contribution
Total | 15 | 319.0384 | 21.2692 | 0.38096 | 14 | 0.027211 | x | x | 100%
Modèle | x | x | x | 0.37819 | 4 | 0.094547 | 341.3104 | 3.478 | 99.27%
Résiduel | x | x | x | 0.0027701 | 10 | 0.00027701 | x | x | 0.7271%
niveau | 5 | 64.9422 | 21.6474 | 0.37819 | 4 | 0.094547 | 341.3104 | 3.478 | x
regression | x | x | x | 0.37633 | 1 | 0.37633 | 1358.5484 | 4.9646 | 98.79%
linearité | x | x | x | 0.0018541 | 3 | 0.00061804 | 2.2311 | 3.7083 | 0.4867%
Si Flin < F5%, outlier is detected
reference system
Variance commune
gamme | Sy/x | S²x/y | Fobs | F crit 5% | Conclusion
étalon | 0.010884 | 0.00011846 | 3.0028 | 2.5769 | S² hétérogène
forme R. | 0.01886 | 0.00035571
Comparaison de la pente
gamme | S²commune | S²d | S²(b1-b2) | Tobs | Tcrit 5% | Conclusion
étalon | 0.00023708 | 0.0086971 | 0.017394 | 1.2167 | 2.0555 | spécifique
forme R. |  | 0.0086971
Si Tobs < T5%, pas d'effet de matrice => méthode specifique
Comparaison des ordonnées
gamme | Tobs | Tcrit 5% | Conclusion
étalon | -1.9821 | 2.0555 | pas de biais
forme R.
Si Tobs < T5%, pas de biais systématique
Comparaison à zéro
gamme | Tobs | Tcrit 5%
étalon | -0.56145 | 2.1604
forme R. | 1.9645
SiTobs < T5%, gamme étalon = gamme forme reconstituée
Systèm selected
If API = API + matrix, the system is "API 100% ( étalon 100%)
Otherwise, the system is "API + matrix" (gamme étalon)
|  |  | étalon 100% | API 100% | y = ax |  | API + matrix | y = ax + b
Sélectionner le système de référence |  |  | gamme étalon | pente a1 | 3.8891 |  | pente a | 3.876
système retenu : | étalon 100% |  |  | pente a2 | 3.8244 |  | ordonnée b | -0.01129
|  |  |  | pente a3 | 3.8336
End

## justesse
Accuracy study
level | serie | X | Y1 | Z | Rdt % | Rdt% moyen | S²
80% | 1 | 0.24171 | 0.95227 | 0.24485 | 101.3% | 105.6% | 0.1848%
| 2 | 0.24171 | 1.0159 | 0.26564 | 109.9%
| 3 | 0.24171 | 0.97808 | 0.25513 | 105.6%
90% | 1 | 0.27016 | 1.0627 | 0.27325 | 101.1% | 101.7% | 0.01118%
| 2 | 0.27016 | 1.0439 | 0.27296 | 101%
| 3 | 0.27016 | 1.0659 | 0.27804 | 102.9%
100% | 1 | 0.30547 | 1.2022 | 0.30913 | 101.2% | 101.7% | 0.002365%
| 2 | 0.30547 | 1.1887 | 0.31081 | 101.7%
| 3 | 0.30547 | 1.1964 | 0.31209 | 102.2%
110% | 1 | 0.33119 | 1.3063 | 0.33587 | 101.4% | 101.7% | 0.002176%
| 2 | 0.33119 | 1.2948 | 0.33856 | 102.2%
| 3 | 0.33119 | 1.2877 | 0.3359 | 101.4%
120% | 1 | 0.36178 | 1.4304 | 0.36779 | 101.7% | 102.1% | 0.002694%
| 2 | 0.36178 | 1.4122 | 0.36926 | 102.1%
| 3 | 0.36178 | 1.4243 | 0.37152 | 102.7%
critical analisys of data
Cochran Test
Cobs | 0.90941
C5% | 0.68377
C1% | 0.78853
Recouvrement Rdt%
Rdt% moyen | 102.6%
écart-type | 0.023196
t (bilatéral,5%) | 2.1448
IC- (95%) | 101.3%
IC+ (95%) | 103.8% | If 100% isn't witgin the intervall of confidente, a biais is detected
End
Identification |  |  |  | ANOVA
Origine | niveau | SS² | CI | SCE | ddl | CM | Fobs | F5% | contribution%
total | 15 | 236.6846 | 15.779 | 0.0075329 | 14 | 0.00053807 | x | x | 100%
niveau | 5 | 47.3473 | 15.7824 | 0.0034684 | 4 | 0.0008671 | 2.1333 | 3.478 | 46.04% | pas d'effet niveau
résiduel | x | x | x | 0.0040645 | 10 | 0.00040645 | x | x | 53.96%
Si F concentration < F5%, l'homogénéité des recouvrements est observée

## fidélité
Precision study
serie | X | Y | S² | moyenne
1 | 0.30547 | 1.2022 | 2.8668e-06 | 1.1994
| 0.30547 | 1.1971
| 0.30547 | 1.1998
| 0.30547 | 1.1996
| 0.30547 | 1.1994
| 0.30547 | 1.1986
2 | 0.30547 | 1.1887 | 2.0528e-06 | 1.1889
| 0.30547 | 1.1899
| 0.30547 | 1.1876
| 0.30547 | 1.191
| 0.30547 | 1.1871
| 0.30547 | 1.1892
3 | 0.30547 | 1.1964 | 7.9495e-07 | 1.196
| 0.30547 | 1.1963
| 0.30547 | 1.197
| 0.30547 | 1.1961
| 0.30547 | 1.1958
| 0.30547 | 1.1943
Critical analisys of data
Cochran Test
Cobs | 0.50166
C5% | 0.70699
C1% | 0.79332
If Cobs > C5%, Identify the widest variance and the presence of outlier within (Dixon Test)
Presicion
| S² | CV%
intra-série | 1.9049e-06 | 0.1155%
inter serie | 2.8487e-05 | NA
fidélité intermédiaire | 3.0392e-05 | 0.4614%
End
Ecart acceptable entre 2 mesures
CV+ |  |  | 95% | 99%
0.1472% |  | limite r | 0.0038645 | 0.0057967
0.5878% |  | limite Fi | 0.015436 | 0.023154
CV+ est l'incertitude élargie à 95% du CV calculé

## robustesse
Introduction
Plackett-Burman designs is used for screening experiments because is very useful for detecting large main effects, assuming all interactions are negligible when compared with the few important main effects.
The Plackett Burman design in 8 runs may be used for an experiment containing up to 7 factors.
Parameters (from 4 to 7)
Parameter
| parameter studied |  |  |  | optional parameter
parameter | débit | pH | volume | T°C | colonne | gaz | éthanol
level 0 | 1 | 7 | 10 | 30 | 1 | 20 | oui
level -1 | 0.9 | 6 | 9 | 29 | 1 | 16 | non
level +1 | 1.1 | 8 | 11 | 31 | 2 | 24 | oui
Experimental design
The design study until 7 parameters at 2 levels
3 more essay at standard level (level 0) are performed at the beginning, the middle and at the end in order to calculate the drift of experiment
| Parameters | [6 empty] | Responses
essay | débit | pH | volume | T°C | colonne | gaz | éthanol | Aire
essai 0-1 | 1 | 7 | 10 | 30 | 1 | 20 | oui |  | 469 | [9 empty] | débit | pH | volume | T°C | colonne | gaz | éthanol
1 | 1.1 | 8 | 11 | 29 | 2 | 16 | non | 479 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1
2 | 0.9 | 8 | 11 | 31 | 1 | 24 | non | 484.5 | [9 empty] | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1
3 | 0.9 | 6 | 11 | 31 | 2 | 16 | oui | 498.4 | [9 empty] | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1
4 | 1.1 | 6 | 9 | 31 | 2 | 24 | non | 465.2 | [9 empty] | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1
essai 0-2 | 1 | 7 | 10 | 30 | 1 | 20 | oui |  | 469
5 | 0.9 | 8 | 9 | 29 | 2 | 24 | oui | 461.7 | [9 empty] | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1
6 | 1.1 | 6 | 11 | 29 | 1 | 24 | oui | 482.7 | [9 empty] | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1
7 | 1.1 | 8 | 9 | 31 | 1 | 16 | oui | 456.8 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1
8 | 0.9 | 6 | 9 | 29 | 1 | 16 | non | 477.6 | [9 empty] | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
essai 0-3 | 1 | 7 | 10 | 30 | 1 | 20 | oui |  | 471
Critical analysis of data
Contraste | moyenne | débit | pH | volume | T°C | colonne | gaz | éthanol | dérive%
Aire | 475.7375 | -4.8125 | -5.2375 | 10.4125 | 0.4875 | 0.3375 | -2.2125 | -0.8375 | -0.4246%
Résol. Ap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Tr BDDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Tr EI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Aire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Contrast : du niveau 0 à +1 l'impact est de :
End
Graphiques des contributions
| R² | 94.08% |  | R² | #NUM! |  |  | R² | #NUM! |  |  | R² | #NUM! |  |  | R² | #NUM!
R² > 90 is considered as a good model
Résolution avant | [8 empty] | Résolution après
Identification |  |  | ANOVA | [5 empty] | Identification |  |  | ANOVA
Origine | niveau | contraste | SCE | ddl | CM | Fobs | F5% | contribution | Origine | niveau | contraste | SCE | ddl | CM | Fobs | F5% | contribution
TOTAL | 11 | x | 1402.7564 | 10 | 140.2756 | x | x | 100% | TOTAL | 11 | x | #NUM! | 10 | #NUM! | x | x | #NUM!
modèle | 8 | x | 1319.6788 | 7 | 188.5255 | 212.0912 | 8.8867 | 94.08% | modèle | 8 | x | 0 | 7 | 0 | #NUM! | 8.8867 | #NUM!
résiduel | x | x | 2.6667 | 3 | 0.88889 | x | x | 0.1901% | résiduel | x | x | #NUM! | 3 | #NUM! | x | x | #NUM!
débit | 2 | -4.8125 | 185.2812 | 1 | 185.2812 | 208.4414 | 10.128 | 13.21% | débit | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
pH | 2 | -5.2375 | 219.4512 | 1 | 219.4512 | 246.8827 | 10.128 | 15.64% | pH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
volume | 2 | 10.4125 | 867.3613 | 1 | 867.3613 | 975.7814 | 10.128 | 61.83% | volume | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
T°C | 2 | 0.4875 | 1.9012 | 1 | 1.9012 | 2.1389 | 10.128 | 0.1355% | T°C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
colonne | 2 | 0.3375 | 0.91125 | 1 | 0.91125 | 1.0252 | 10.128 | 0.06496% | colonne | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
gaz | 2 | -2.2125 | 39.1612 | 1 | 39.1612 | 44.0564 | 10.128 | 2.792% | gaz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
éthanol | 2 | -0.8375 | 5.6112 | 1 | 5.6112 | 6.3127 | 10.128 | 0.4% | éthanol | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
centre | 3 | x | 2.6667 | 2 | 1.3333 | x | x | 0.1901% | centre | 3 | x | #NUM! | 2 | #NUM! | x | x | #NUM!
ajustement | x | x | 80.4109 | 1 | 80.4109 | 60.3082 | 18.5128 | 5.732% | ajustement | x | x | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.5128 | #DIV/0!
facteur de rétention BDDE | [8 empty] | facteur de rétention EI
Identification |  |  | ANOVA | [5 empty] | Identification |  |  | ANOVA
Origine | niveau | contraste | SCE | ddl | CM | Fobs | F5% | contribution | Origine | niveau | contraste | SCE | ddl | CM | Fobs | F5% | contribution
TOTAL | 11 | x | #NUM! | 10 | #NUM! | x | x | #NUM! | TOTAL | 11 | x | #NUM! | 10 | #NUM! | x | x | #NUM!
modèle | 8 | x | 0 | 7 | 0 | #NUM! | 8.8867 | #NUM! | modèle | 8 | x | 0 | 7 | 0 | #NUM! | 8.8867 | #NUM!
résiduel | x | x | #NUM! | 3 | #NUM! | x | x | #NUM! | résiduel | x | x | #NUM! | 3 | #NUM! | x | x | #NUM!
débit | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM! | débit | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
pH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM! | pH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
volume | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM! | volume | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
T°C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM! | T°C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
colonne | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM! | colonne | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
gaz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM! | gaz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
éthanol | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM! | éthanol | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
centre | 3 | x | #NUM! | 2 | #NUM! | x | x | #NUM! | centre | 3 | x | #NUM! | 2 | #NUM! | x | x | #NUM!
ajustement | x | x | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.5128 | #DIV/0! | ajustement | x | x | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.5128 | #DIV/0!
Ratio
Identification |  |  | ANOVA
Origine | niveau | contraste | SCE | ddl | CM | Fobs | F5% | contribution
TOTAL | 11 | x | #NUM! | 10 | #NUM! | x | x | #NUM!
modèle | 8 | x | 0 | 7 | 0 | #NUM! | 8.8867 | #NUM!
résiduel | x | x | #NUM! | 3 | #NUM! | x | x | #NUM!
débit | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | #NUM! | 10.128 | #NUM!
pH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | #NUM! | 10.128 | #NUM!
volume | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | #NUM! | 10.128 | #NUM!
T°C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | #NUM! | 10.128 | #NUM!
colonne | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | #NUM! | 10.128 | #NUM!
gaz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | #NUM! | 10.128 | #NUM!
éthanol | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.128 | #NUM!
centre | 3 | x | #NUM! | 2 | #NUM! | x | x | #NUM!
ajustement | x | x | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.5128 | #DIV/0!
Fin

## LOQLOD
Limit of detection
perform 6 indenpdants samples
| blank |  | unité de la réponse |  | mg/L
série 1
série 2 |  |  | Sb | LOD
série 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
série 4
série 5 |  |  | LOD is estimate at k = 3,3 blank standard deviation devide by slope calibration
série 6 |  |  | Blank is the matrix without API
Limit of quantification
LOD est estimated at k = 10 blank standard deviation | [5 empty] | LOQ
its accuracy and precision are verified | [5 empty] | #DIV/0!
Accuracy of the LOQ
6 independants samples preparation at "LOQ concentration" are analysed in repetability condition
| Y | LOQ | Rdt % | mean Rdt% | RSD
série 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
série 2 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
série 3 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
série 4 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
série 5 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
série 6 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | "+ ou - 10%" | <10%
End

## inter-operators
inter operator effect
|  | Operator |  |  | Cochran
| sample | 1 | 2 | 3 | Cobs | #DIV/0!
| 1 |  |  |  | C5% | 0.707
2
| 3 |  |  |  | S²r | #DIV/0!
| 4 |  |  |  | S²R | #DIV/0!
5
| 6 |  |  |  | SDR%r | #DIV/0! | < 2,0%
| Mean | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | SDR%R | #DIV/0! | < 3,0%
| S²r | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
End

## system suitability
SYSTEM SUITABILITY
Référence de la série analytique :
Calibration - Standards
Standard | Ratio Aire BDDE/ Aire EI | Moyenne | % RSD | Critère d'acceptation | Conformité
WS-1 | #REF! | #REF! | #REF! | % RSD ≤ 2% | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
WS-2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Tailing Factor (USP Tailing) : Critère d'acceptation : 0.8 ≤ TF ≤ 1.5
| TF BDDE | Conformité | TF EI | Conformité
WS-1 1 | / | N/A | / | N/A
WS-2 1 | / | N/A | / | N/A
WS-2 dérive 1 | / | N/A | / | N/A
WS-2 dérive 2 | / | N/A | / | N/A
WS-2 dérive 3 | / | N/A | / | N/A
WS-2 dérive 4 | / | N/A | / | N/A
Résolution : Critère d'acceptation : R1 et R2 ≥ 1.5
| R1 | Conformité | R2 | Conformité
WS-1 1 | / | N/A | / | N/A
WS-2 1 | / | N/A | / | N/A
WS-2 dérive 1 | / | N/A | / | N/A
WS-2 dérive 2 | / | N/A | / | N/A
WS-2 dérive 3 | / | N/A | / | N/A
WS-2 dérive 4 | / | N/A | / | N/A
Contrôle de pesée
| m (mg) | Ratio WS moyen | Contrôle de pesée | Critère d'acceptation | Conformité
BDDE SS1 | #REF! | #REF! | #REF! | 98.0% - 102.0% | #REF!
BDDE SS2 | #REF! | #REF!
Recouvrements - Dérives
| [BDDE]théo | Ratio | Recouvrement | Moyenne | Critère d'acceptation | Conformité
WS3-2 | #REF! | / | / | #DIV/0! | 98.0% - 102.0% | #DIV/0!
|  | / | /
|  | / | /
|  | / | /
|  | / | /
|  | / | /
WS3-2 dérive 1 |  | / | / | / |  | N/A
WS3-2 dérive 2 |  | / | / | / |  | N/A
WS3-2 dérive 3 |  | / | / | / |  | N/A
WS3-2 dérive 4 |  | / | / | / |  | N/A
| Conformité du system suitability |  |  | Conforme o Non Conforme o
| Analyste : |  |  | Date:

## stabilité
Introduction
standard
dérivatisation | conservation | réplique | échant 1 | échant 2 | moyenne
j=0 | j=0 | r1 | 1.1826 | 1.1821 | 1.1819
|  | r2 | 1.1812 | 1.1825
| j=7 |  | 1.173 | 1.171 | 1.172
j=7 |  |  | 1.184 | 1.181 | 1.1825
|  | moyenne | 1.1802 | 1.1791
Identification |  |  |  | ANOVA irrégulièrement emboité
origine | moyenne | écart | coefficient C | SCE | ddl | CM | F% | F%5 | contribution
total | x | x | x | 0.00016432 | 7 | 2.3474e-05 | x | x | 100%
modèle | x | x | x | 0.00015909 | 7 | 2.2727e-05 | 200.434 | 19.3532 | 96.82%
résiduel | x | x | x | 5.2265e-06 | 0 | x | x | x | 3.181%
réplique | 1.1821 | 0.00047621 | 1 | 2.2678e-07 | 2 | 1.1339e-07 | x | x | 0.138%
conservation | 1.1787 | 0.010066 | 1.3333 | 0.0001351 | 2 | 6.7548e-05 | 595.7211 | 19 | 82.22%
dérivatisation | 1.1797 | 0.0037894 | 1.5 | 2.1539e-05 | 2 | 1.077e-05 | 94.9793 | 19 | 13.11%
échantillon | x | x | x | 2.2267e-06 | 1 | 2.2267e-06 | 19.6374 | 18.5128 | 1.355%
Fin

## sensibilité
Sensitivity
plus petite différence détectable
| erreur expérimentale Sy/x | 0.010884
| fractile t(alpha = 5%) | 2.2281
| factile t(beta = 5%) | 1.8125
| pente b1 | 3.876
| Ecart minimal en x | 0.016046 | <= Sensibilité
Fin

## Risque
| N° | Pré-analytique | Défailances possibles (si quantitatif : trop,pas assez, pas du tout / si qualitatif : bon ou mauvais) | Effets de la défaillances | Causes de la défaillances | Actions de préventiopn mise en place
Pré-analytique | 1 | ex : prélèvement, transport
| 2 | ex : préparation de l'échantillon
3
4
5
6
7
8
9
10
| N° | Post-analytique | Défailances possibles (si quantitatif : trop,pas assez, pas du tout / si qualitatif : bon ou mauvais) | Effets de la défaillances | Causes de la défaillances | Actions de préventiopn mise en place
Post-analytique | 1 | ex : stockage de l'échantillon
| 2 | ex ; envoie des résultats
3
4
5
6
7
8
9
10