## vérification pipette
Informations | CONSTAT DE VERIFICATION
| Date : | 2017-03-16
| N° ID : | 123 | N° balance : |  | B123
| N° série : | XCV43R | N° thermomètre air : |  | T345 |  | Pipette de :
| Marque : | AAA | N° thermomètre eau : |  | T346 |  | prélèvement | balance
| Plage volumique : | 100 - 1 000 | N°baromètre : |  | B12 |  | distribution | La balance de précision doit avoir une sensibilité de l’ordre du 10ème de mg.
| N° cône : | AZE | N°Hygromètre : |  | H23 |  |  | Les exigences spécifiques sont résumées ci-dessous.
| Instruments de mesure | correction | incertitude (+/-) |  |  |  |  | Volume pipette | Précision d’affichage d (mg)
| Thermomètre air (ta,td) °C | -0.1 | 0.1 | si disponible |  |  |  | Ø 1 à 10 µL | < 0,001
| Hygromètre (phi) % | -0.1% | 5% |  |  |  |  | Ø 10 à 100 µL | < 0,01
| Baromètre (pa) hPa | 0.3 | 5 |  |  |  |  | Ø 100 à 1 000 µL | < 0,1
| Thermomètre eau (tw) °C | 0.09 | 0.1 |  |  |  |  | Ø 1 à 10 mL | < 0,1
[8 empty] | Ø 10 à 100 mL | < 1
volume nominal | Pipette | valeur | unité
| volume cible Vn | 100 | µL |  |  |  |  | récipient
| EMT justesse | 0.8 | µL | selon spécification interne |  |  |  | Celui-ci est idéalement en plastique afin de réduire l’électricité statique sur la pesée (plastique > verre > métal).
| EMT fidélité | 0.3 | µL
thermomètre
| Résultats et traitement des paramètres ambiants | Mesures |  | Moyenne | Moyenne |  |  | précision à 0,1°C avec une incertitude de +/-0,1°C maximum
|  | début | fin |  | corrigée |  |  | mesurer la température de l'air et de l'eau
| Température ta °C | 19.1 | 21.1 | 20.1 | 20 |  |  | eau
| Humidité phi % | 51.1% | 49% | 50.05% | 49.95% |  |  | sortir l'eau 2h avant son utilisation (isothermicité) >> T°C eau = T°C air
| Pression pa hPa | 1012.7 | 1012.7 | 1012.7 | 1013 |  |  | eau de qualité 3 (ISO 3696), distillé ou désionisée
| Température tw °C | 19.5 | 20.3 | 19.9 | 19.99
| Durée de l'essai (min) | 0 | 8 |  |  |  |  | pression
| Masse volumique pw kg/m^3 | 998.3849 | 997.9697 | 998.2033 |  |  |  | soit par sonde précise à +/-25hPa >>> 965hPa
| Masse volumique pa kg/m^-3 | 1.2075 | 1.1993 | 1.2042 |  |  |  | soit par météociel (site du laboratoire) corrigé de l'altitude (500m)
http://www.meteociel.fr/observations-meteo/pression.php
| Résultat de pesée (mg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 99.108 | 99.0139 | 99.2682 | 99.703 | 99.2944 |  | hygrométrie
|  | 99.5894 | 99.5546 | 99.1912 | 99.586 | 99.91 |  | disposer d'un dispositif précis à +/-10%
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Durée du test < 10 minutes | conforme
| Facteur Z | 1.0029 |  | Résultat
| Masse moyenne M (mg) | 99.4219 |  | Erreur | Observation | EMT | avis
| Volume moyen V (µL) | 99.7061 |  | Biais | -0.29386 | 0.8 | Conforme
| écart-type (µL) | 0.2891 |  | écart-type | 0.2891 | 0.3 | Conforme
volume 50% | Pipette | valeur | unité
| volume cible Vn |  | µL
| EMT justesse |  | µL | selon ISO 8655 ou selon spécification interne
| EMT fidélité |  | µL
| Résultats et traitement des paramètres ambiants | Mesures |  | Moyenne | Moyenne
|  | début | fin |  | corrigée
| Température ta °C |  |  | 0 | -0.1
| Humidité phi % |  |  | 0% | -0.1%
| Pression pa hPa |  |  | 0 | 0.3
| Température tw °C |  |  | 0 | 0.09
| Durée de l'essai (min) | 0
| Masse volumique pw kg/m^3 | 999.8531 | 999.8531 | 999.8467
| Masse volumique pa kg/m^-3 | 0 | 0 | 0.00038276
| Résultat de pesée (mg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Durée du test < 10 minutes | conforme
| Facteur Z | 1.0092 |  | Résultat
| Masse moyenne M (mg) | #DIV/0! |  | Erreur | Observation | EMT | avis
| Volume moyen V (µL) | #DIV/0! |  | Biais | #DIV/0! | 0.8 | #DIV/0!
| écart-type (µL) | #DIV/0! |  | écart-type | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
volume minimal | Pipette | valeur | unité
| volume cible Vn |  | µL
| EMT justesse |  | µL | selon ISO 8655 ou selon spécification interne
| EMT fidélité |  | µL
| Résultats et traitement des paramètres ambiants | Mesures |  | Moyenne | Moyenne
|  | début | fin |  | corrigée
| Température ta °C |  |  | 0 | -0.1
| Humidité phi % |  |  | 0% | -0.1%
| Pression pa hPa |  |  | 0 | 0.3
| Température tw °C |  |  | 0 | 0.09
| Durée de l'essai (min) | 0
| Masse volumique pw kg/m^3 | 999.8531 | 999.8531 | 999.8467
| Masse volumique pa kg/m^-3 | 0 | 0 | 0.00038276
| Résultat de pesée (mg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Durée du test < 10 minutes | conforme
| Facteur Z | 1.0092 |  | Résultat
| Masse moyenne M (mg) | #DIV/0! |  | Erreur | Observation | EMT | avis
| Volume moyen V (µL) | #DIV/0! |  | Biais | #DIV/0! | 0.8 | #DIV/0!
| écart-type (µL) | #DIV/0! |  | écart-type | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Bilan |  | Volume (µL) | 100 | 0 | 0 | VISA/Date :
| Conformité de la pipette : | Conforme
Non conforme
Remarque
www.methodesdevalidation.com | [6 empty] | version 1
Morgan GERMA | [6 empty] | 2017-03-01